## B
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 17018.1688 | 2.0294 | 75.4725 | 5.7753 | 64524.5625 | 4071.2628 | 16890 | 17140 | 19689.7295 | 0.42109 | 87.1976 | 1.2064 | 166442.2548 | 1885.2652 | 19570 | 19800 | 20164.1546 | 1.389 | 87.2145 | 3.846 | 30188.9611 | 1104.2077 | 20050 | 20280
2 | 16823.813 | 1.7742 | 85.8165 | 5.026 | 65713.7297 | 3178.5702 | 16690 | 16940 | 19746.5628 | 0.67327 | 97.268 | 1.9123 | 163569.8275 | 2640.2333 | 19620 | 19870 | 20261.2558 | 1.3578 | 98.1087 | 3.7923 | 29573.9096 | 946.7573 | 20130 | 20380
3 | 16939.9856 | 2.3872 | 77.5249 | 6.6219 | 62769.6296 | 4461.7599 | 16800 | 17070 | 19777.4834 | 0.59498 | 90.6353 | 1.6853 | 162772.04 | 2488.0243 | 19650 | 19900 | 20275.6037 | 1.019 | 94.5102 | 2.865 | 30431.9786 | 761.1351 | 20160 | 20390
5 | 17299.6148 | 2.3018 | 73.8126 | 6.3251 | 61109.8057 | 4374.9884 | 17170 | 17420 | 19721.8267 | 0.5426 | 83.4359 | 1.5543 | 166130.7568 | 2534.2243 | 19600 | 19830 | 20156.3103 | 1.074 | 91.863 | 3.0409 | 31164.9088 | 849.4113 | 20040 | 20270
6 | 16459.8153 | 3.7281 | 104.5738 | 9.8538 | 63848.1046 | 5118.2439 | 16330 | 16580 | 19191.6811 | 0.52666 | 88.3076 | 1.5053 | 132191.3242 | 1846.1743 | 19070 | 19300 | 19672.2248 | 1.4391 | 87.8407 | 3.9316 | 24407.2859 | 910.8029 | 19550 | 19780
7 | 16144.2795 | 4.3195 | 147.6562 | 11.7466 | 75816.7848 | 5047.8686 | 16000 | 16270 | 18818.2498 | 0.62157 | 95.1258 | 1.78 | 134725.3066 | 2064.1701 | 18690 | 18940 | 19295.8748 | 1.734 | 107.3879 | 4.7109 | 27613.5795 | 1012.5702 | 19160 | 19410
8 | 16612.1201 | 2.3284 | 81.8978 | 6.5551 | 45013.5686 | 2991.0272 | 16480 | 16730 | 19399.7335 | 0.57938 | 88.4107 | 1.6622 | 135074.0157 | 2077.8205 | 19280 | 19510 | 19888.444 | 1.3023 | 90.1392 | 3.5966 | 24088.7394 | 798.1172 | 19770 | 20000
9 | 16825.7522 | 2.1365 | 93.7652 | 6.016 | 46297.0144 | 2458.588 | 16690 | 16960 | 20014.5106 | 0.56822 | 103.9215 | 1.6312 | 134723.5059 | 1729.8656 | 19890 | 20140 | 20569.3337 | 1.4094 | 105.8727 | 3.8773 | 25143.1562 | 766.1431 | 20440 | 20690
10 | 17209.0314 | 1.834 | 87.3802 | 5.17 | 74035.7271 | 3622.0189 | 17080 | 17330 | 20258.7416 | 0.61085 | 97.8879 | 1.7406 | 172600.38 | 2517.1096 | 20130 | 20380 | 20787.7201 | 1.1615 | 101.9631 | 3.2806 | 33311.3127 | 882.9324 | 20660 | 20910
11 | 16895.9056 | 2.5714 | 85.943 | 7.2489 | 48345.6643 | 3389.6297 | 16760 | 17030 | 19503.8614 | 0.70657 | 88.2749 | 2.0178 | 133069.0926 | 2492.4748 | 19380 | 19610 | 19968.1068 | 1.2789 | 87.2761 | 3.6059 | 24473.8996 | 835.216 | 19850 | 20080
12 | 16656.0858 | 2.2177 | 99.8328 | 6.1055 | 88830.425 | 4533.0959 | 16520 | 16790 | 19138.3469 | 0.54205 | 95.4076 | 1.5451 | 177816.7684 | 2361.7855 | 19010 | 19260 | 19583.2244 | 0.94972 | 109.1675 | 2.6952 | 35138.5009 | 712.6652 | 19460 | 19710
13 | 16831.3591 | 1.8864 | 92.3803 | 5.2066 | 80165.3888 | 3761.6747 | 16690 | 16960 | 19978.8161 | 0.47083 | 105.6774 | 1.3612 | 175670.759 | 1846.96 | 19850 | 20100 | 20530.1371 | 1.0716 | 108.2411 | 2.9844 | 32385.0727 | 739.3051 | 20400 | 20650
14 | 16811.2986 | 1.8929 | 90.0635 | 5.328 | 88759.0321 | 4347.0623 | 16680 | 16930 | 19453.3172 | 0.5284 | 95.6446 | 1.5033 | 174545.5428 | 2251.4493 | 19320 | 19570 | 19925.7667 | 1.0968 | 100.6523 | 3.0352 | 33343.5419 | 834.2109 | 19800 | 20050
15 | 16658.1535 | 2.0312 | 98.1086 | 5.5945 | 89819.496 | 4274.7648 | 16510 | 16780 | 19295.038 | 0.75295 | 103.9888 | 2.1846 | 184034.9396 | 3153.7889 | 19160 | 19410 | 19766.8534 | 1.5744 | 105.8837 | 4.3054 | 32294.1343 | 1094.1298 | 19640 | 19890
17 | 16951.0103 | 2.0244 | 79.0348 | 5.6566 | 48630.3275 | 2890.4576 | 16820 | 17070 | 19627.3693 | 0.46432 | 87.9965 | 1.3237 | 134780.9993 | 1662.546 | 19510 | 19740 | 20099.1996 | 1.253 | 89.4943 | 3.5099 | 24509.4626 | 794.1437 | 19980 | 20210
18 | 16596.3071 | 2.0678 | 75.0876 | 5.8163 | 50114.1075 | 3211.0084 | 16470 | 16720 | 19292.295 | 0.79499 | 92.7482 | 2.2937 | 138719.8926 | 2802.362 | 19160 | 19410 | 19772.5049 | 1.2877 | 89.9894 | 3.5811 | 24167.1741 | 797.3298 | 19650 | 19880
19 | 16561.9809 | 2.502 | 87.5923 | 6.9737 | 47400.2817 | 3143.59 | 16420 | 16690 | 19251.698 | 0.52802 | 89.8559 | 1.5125 | 135969.8009 | 1874.1058 | 19130 | 19360 | 19726.6131 | 1.6473 | 94.6494 | 4.5581 | 24554.2634 | 981.4426 | 19600 | 19850
20 | 16539.0267 | 2.1934 | 92.2373 | 6.0967 | 55653.3991 | 3061.141 | 16400 | 16670 | 19263.4694 | 0.78149 | 96.5482 | 2.247 | 135821.2929 | 2584.9028 | 19130 | 19380 | 19744.4907 | 1.5346 | 104.9111 | 4.2551 | 25922.9237 | 871.2347 | 19620 | 19870
21 | 16681.2077 | 1.6129 | 85.5588 | 4.4866 | 50008.9092 | 2176.3949 | 16550 | 16800 | 19604.1942 | 0.62234 | 96.0568 | 1.7784 | 136974.9315 | 2078.9231 | 19470 | 19720 | 20113.1663 | 1.6218 | 92.3216 | 4.5188 | 24427.2437 | 991.3796 | 19990 | 20240
22 | 16839.532 | 2.4565 | 90.2537 | 6.8219 | 113349.1666 | 7138.9212 | 16700 | 16970 | 19743.9506 | 0.52405 | 99.7017 | 1.4996 | 190799.2809 | 2350.6558 | 19610 | 19860 | 20258.0694 | 1.4497 | 104.8467 | 4.0619 | 35327.206 | 1131.6071 | 20130 | 20380
23 | 16372.4241 | 1.6059 | 81.4908 | 4.5096 | 102721.9148 | 4702.2136 | 16240 | 16490 | 19200.1337 | 0.52969 | 96.4597 | 1.5271 | 183540.0553 | 2373.8873 | 19070 | 19320 | 19698.312 | 1.3741 | 104.2685 | 3.7912 | 33400.5936 | 1009.5773 | 19570 | 19820
25 | 16950.4143 | 1.4662 | 75.3827 | 4.1612 | 101943.9946 | 4634.7318 | 16820 | 17070 | 19807.6813 | 0.51453 | 94.1059 | 1.4751 | 184874.7951 | 2371.7831 | 19680 | 19930 | 20307.7628 | 1.092 | 100.7164 | 3.0695 | 33020.0099 | 830.179 | 20180 | 20430
26 | 16683.2045 | 1.5834 | 74.4729 | 4.39 | 92718.6751 | 4541.9786 | 16550 | 16800 | 19480.7435 | 0.56354 | 93.518 | 1.6078 | 183269.2228 | 2583.4936 | 19350 | 19600 | 19973.7816 | 0.8706 | 97.0293 | 2.4612 | 33490.0324 | 699.5221 | 19850 | 20080
27 | 16826.4465 | 1.8244 | 94.7767 | 5.1403 | 98088.9511 | 4399.311 | 16690 | 16960 | 19822.0767 | 0.58725 | 102.7527 | 1.6788 | 180991.7972 | 2422.9432 | 19690 | 19940 | 20346.1284 | 1.1961 | 111.0856 | 3.3713 | 33440.87 | 836.0455 | 20220 | 20470
28 | 16470.443 | 1.9897 | 87.2956 | 5.4725 | 102457.0422 | 5361.3128 | 16340 | 16590 | 18935.0178 | 0.5554 | 94.9597 | 1.6048 | 187603.7253 | 2588.6332 | 18800 | 19050 | 19380.7539 | 1.1307 | 98.4204 | 3.1921 | 34534.8294 | 922.7517 | 19260 | 19490
29 | 16468.4917 | 1.6223 | 69.9784 | 4.5898 | 89666.7828 | 4852.596 | 16340 | 16590 | 19023.0199 | 0.57305 | 83.8001 | 1.6286 | 181144.9072 | 2890.882 | 18900 | 19130 | 19473.9594 | 1.3031 | 91.1709 | 3.6008 | 34233.2365 | 1122.4327 | 19360 | 19590
31 | 16501.2834 | 3.1456 | 105.6625 | 8.4524 | 111488.1511 | 7534.3499 | 16360 | 16630 | 19227.7779 | 0.54729 | 94.2595 | 1.5486 | 183246.5538 | 2476.0493 | 19100 | 19350 | 19709.5208 | 1.184 | 105.7163 | 3.28 | 34969.651 | 900.3692 | 19580 | 19830

## C
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 16659.1594 | 2.3124 | 95.2536 | 6.3245 | 159410.379 | 8863.2091 | 16520 | 16790 | 19112.82 | 0.62946 | 91.2432 | 1.7778 | 154422.2804 | 2476.4013 | 18980 | 19230 | 19551.0375 | 1.1447 | 100.5447 | 3.1884 | 30548.8885 | 802.0383 | 19430 | 19660
1 | 16654.3922 | 2.5741 | 97.9331 | 6.9352 | 129924.4499 | 7755.0887 | 16510 | 16780 | 19286.2279 | 0.60916 | 97.1908 | 1.7288 | 158567.1006 | 2316.8028 | 19160 | 19410 | 19757.9413 | 1.2715 | 108.4659 | 3.6181 | 32566.9399 | 892.3756 | 19630 | 19860
4 | 16921.4521 | 2.3164 | 98.6881 | 6.3414 | 148925.4174 | 8015.4386 | 16780 | 17050 | 19671.7874 | 0.63396 | 98.8673 | 1.8116 | 172240.3517 | 2586.5766 | 19540 | 19790 | 20154.5847 | 1.3857 | 106.9476 | 3.7977 | 34284.1077 | 1013.8914 | 20030 | 20280
11 | 15772.4369 | 1.7557 | 94.9954 | 4.897 | 129328.7886 | 5528.215 | 15630 | 15900 | 18624.2686 | 0.61066 | 102.4565 | 1.7501 | 169656.6524 | 2372.3398 | 18490 | 18740 | 19127.9801 | 0.86103 | 109.007 | 2.4414 | 32292.159 | 594.7185 | 19000 | 19250
12 | 16863.9193 | 2.4369 | 92.9643 | 6.6816 | 135776.2026 | 8176.3362 | 16720 | 16990 | 19486.0162 | 0.58989 | 90.95 | 1.6761 | 138237.8177 | 2092.2244 | 19350 | 19600 | 19950.2198 | 1.4734 | 93.0671 | 3.9824 | 25949.3919 | 930.2598 | 19830 | 20060
14 | 16687.8543 | 1.5859 | 85.7955 | 4.4413 | 103398.5047 | 4432.202 | 16560 | 16810 | 19605.9697 | 0.61871 | 97.0182 | 1.7761 | 160862.065 | 2409.1046 | 19470 | 19720 | 20111.982 | 1.4927 | 97.8643 | 4.1984 | 29222.228 | 1034.265 | 19980 | 20230
16 | 16746.8687 | 1.7706 | 74.4904 | 4.9192 | 115347.5704 | 6333.2933 | 16620 | 16870 | 19105.8704 | 0.59958 | 80.7289 | 1.7006 | 166278.2205 | 2877.4129 | 18990 | 19220 | 19519.8609 | 1.167 | 86.0671 | 3.2729 | 31134.2122 | 977.3933 | 19400 | 19630
18 | 16659.6713 | 2.1093 | 122.0188 | 5.8659 | 120970.0007 | 4825.0177 | 16510 | 16800 | 19726.3476 | 0.59294 | 120.0601 | 1.6951 | 139554.6492 | 1614.5901 | 19580 | 19870 | 20261.6618 | 1.2914 | 126.882 | 3.649 | 26585.0159 | 628.8963 | 20120 | 20390
19 | 16254.4319 | 1.4002 | 91.8936 | 3.9339 | 141299.8232 | 5003.9187 | 16120 | 16370 | 19248.2419 | 0.61494 | 100.3663 | 1.7482 | 154337.6295 | 2206.5872 | 19120 | 19370 | 19770.6803 | 1.3289 | 113.1583 | 3.7089 | 30868.0642 | 836.6624 | 19640 | 19890
20 | 16444.2855 | 1.2593 | 88.6265 | 3.5326 | 101812.2948 | 3356.7001 | 16310 | 16560 | 19481.1154 | 0.59666 | 99.5041 | 1.6926 | 130658.0359 | 1826.1496 | 19350 | 19600 | 20006.4956 | 1.0414 | 101.5198 | 2.923 | 24537.2901 | 583.0384 | 19880 | 20130
21 | 16475.5882 | 1.9401 | 86.8398 | 5.4277 | 124845.6263 | 6475.2239 | 16350 | 16600 | 19129.6791 | 0.50608 | 94.3189 | 1.467 | 146836.773 | 1862.6872 | 19000 | 19250 | 19597.6413 | 1.2738 | 98.5244 | 3.5924 | 27588.7989 | 828.8653 | 19480 | 19710
22 | 16726.1936 | 2.1756 | 94.437 | 5.9927 | 94503.0243 | 5002.8516 | 16590 | 16860 | 19543.3071 | 0.61307 | 102.5977 | 1.7775 | 164005.2063 | 2317.0787 | 19410 | 19660 | 20041.8259 | 1.404 | 97.9807 | 3.8484 | 28736.9091 | 939.5031 | 19910 | 20160
23 | 16885.6022 | 2.0335 | 101.88 | 5.6632 | 116851.8954 | 5394.2831 | 16750 | 17020 | 19593.0502 | 0.54886 | 99.4835 | 1.5605 | 174356.1515 | 2245.3022 | 19460 | 19710 | 20071.0583 | 1.1627 | 105.7276 | 3.241 | 31564.0214 | 800.3896 | 19940 | 20190
24 | 17286.944 | 1.5824 | 88.3957 | 4.405 | 114165.197 | 4718.0185 | 17160 | 17410 | 20225.8901 | 0.55997 | 97.4514 | 1.5848 | 177585.804 | 2374.281 | 20100 | 20350 | 20734.0152 | 1.406 | 111.0766 | 3.9645 | 32706.8826 | 961.9743 | 20610 | 20860
25 | 17186.4973 | 1.4805 | 77.2055 | 4.1738 | 111621.2088 | 4978.7868 | 17060 | 17310 | 19958.1169 | 0.4291 | 91.5736 | 1.2237 | 161735.8463 | 1772.278 | 19830 | 20080 | 20442.1578 | 1.2211 | 87.9968 | 3.3296 | 27947.9676 | 882.6515 | 20320 | 20550
26 | 16554.1639 | 1.6071 | 82.6213 | 4.5059 | 101572.4155 | 4588.5514 | 16420 | 16670 | 19252.4087 | 0.53839 | 94.8817 | 1.5393 | 168443.8732 | 2239.0611 | 19120 | 19370 | 19731.2866 | 1.0606 | 103.8756 | 2.9486 | 31229.0565 | 734.1386 | 19600 | 19850
27 | 16502.2659 | 1.3673 | 65.7581 | 3.846 | 109937.6385 | 5308.075 | 16380 | 16610 | 19028.7496 | 0.50214 | 82.5284 | 1.441 | 162297.0305 | 2318.7708 | 18910 | 19140 | 19477.9797 | 1.2803 | 84.8924 | 3.5649 | 29569.2073 | 1027.8112 | 19360 | 19590
28 | 16718.4109 | 1.7082 | 76.5106 | 4.7926 | 104501.3965 | 5421.99 | 16590 | 16840 | 19212.1323 | 0.46629 | 88.0306 | 1.3351 | 169805.5867 | 2109.0286 | 19090 | 19320 | 19658.8974 | 1.1471 | 90.8021 | 3.1736 | 30508.9374 | 885.6508 | 19540 | 19770
29 | 16821.1387 | 1.6562 | 80.4552 | 4.6451 | 113863.2614 | 5445.2755 | 16690 | 16940 | 19525.7565 | 0.54549 | 92.597 | 1.5524 | 177162.0441 | 2437.6259 | 19390 | 19640 | 20007.3013 | 1.3291 | 100.3635 | 3.6979 | 32857.0546 | 1003.0499 | 19880 | 20130
30 | 17048.0096 | 1.9304 | 98.0369 | 5.4029 | 92302.2671 | 4217.3573 | 16910 | 17180 | 20249.9597 | 0.66761 | 110.4817 | 1.9052 | 163125.5572 | 2306.1577 | 20110 | 20380 | 20813.9649 | 1.1837 | 120.4813 | 3.3673 | 30409.4515 | 698.3748 | 20670 | 20940
31 | 16927.8554 | 1.6929 | 72.345 | 4.7805 | 104989.9168 | 5726.1198 | 16800 | 17050 | 19534.132 | 0.57064 | 85.7527 | 1.6321 | 172957.5379 | 2696.3486 | 19410 | 19640 | 19992.7618 | 1.1661 | 90.4807 | 3.2327 | 32375.1357 | 958.3329 | 19880 | 20110

## D
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 17291.8795 | 1.6474 | 82.9952 | 4.6291 | 86126.3398 | 3974.3817 | 17160 | 17410 | 20131.126 | 0.53767 | 93.9452 | 1.5313 | 168888.9959 | 2258.5207 | 20000 | 20250 | 20625.4585 | 1.5567 | 97.5002 | 4.2692 | 30834.5161 | 1125.1098 | 20500 | 20750
1 | 16393.7514 | 1.5819 | 68.4974 | 4.4081 | 71176.8423 | 3795.9009 | 16260 | 16510 | 19139.1254 | 0.47611 | 89.2244 | 1.3674 | 154178.9529 | 1932.7895 | 19020 | 19250 | 19626.1482 | 1.1787 | 90.8403 | 3.2979 | 29265.0104 | 877.9465 | 19510 | 19740
5 | 16158.395 | 2.8193 | 90.304 | 7.6004 | 106270.8057 | 7544.6708 | 16020 | 16290 | 18752.403 | 0.46287 | 91.7441 | 1.3324 | 170943.8342 | 2029.4852 | 18620 | 18870 | 19216.7607 | 1.4664 | 96.0536 | 4.029 | 31696.4817 | 1106.2466 | 19100 | 19330
6 | 16622.6805 | 1.956 | 84.0138 | 5.4382 | 108287.0289 | 5832.2827 | 16490 | 16740 | 19498.6825 | 0.54139 | 91.7863 | 1.5466 | 162940.2692 | 2250.2699 | 19370 | 19620 | 20002.0973 | 1.6058 | 97.3974 | 4.4374 | 31902.584 | 1206.3231 | 19880 | 20110
7 | 16675.0395 | 1.8925 | 76.8122 | 5.2198 | 79319.9784 | 4489.1844 | 16550 | 16800 | 19483.4685 | 0.61144 | 90.0029 | 1.7286 | 154797.1943 | 2445.1275 | 19350 | 19600 | 19977.9893 | 1.1864 | 98.2126 | 3.2957 | 29446.2495 | 818.7209 | 19840 | 20090
8 | 16831.7359 | 2.4392 | 117.9282 | 6.6842 | 120184.7935 | 5696.7151 | 16680 | 16970 | 20037.5791 | 0.67453 | 110.2645 | 1.9127 | 180869.9362 | 2577.9581 | 19900 | 20170 | 20592.0415 | 1.3326 | 116.2966 | 3.7156 | 35531.1733 | 939.5309 | 20460 | 20710
9 | 16812.8876 | 1.4789 | 78.032 | 4.1371 | 92531.2704 | 4061.3239 | 16680 | 16930 | 19656.7823 | 0.63425 | 94.4654 | 1.7971 | 168413.3342 | 2633.6722 | 19530 | 19780 | 20157.0246 | 1.2487 | 92.044 | 3.4342 | 30020.5277 | 932.1566 | 20040 | 20270
10 | 16784.3928 | 2.1199 | 71.4106 | 5.95 | 42518.933 | 2937.0576 | 16660 | 16910 | 19315.9002 | 0.46389 | 83.3856 | 1.3304 | 122397.5833 | 1598.2464 | 19190 | 19420 | 19769.6729 | 1.1855 | 86.9388 | 3.2962 | 22192.8783 | 696.6128 | 19650 | 19880
11 | 16893.9616 | 2.3182 | 87.5403 | 6.4707 | 49552.9735 | 3047.1621 | 16750 | 17020 | 19647.061 | 0.55698 | 93.2778 | 1.6051 | 133549.8914 | 1878.2683 | 19510 | 19760 | 20132.6788 | 1.5486 | 96.0116 | 4.3225 | 24450.1487 | 909.5116 | 20000 | 20250
13 | 16429.8515 | 1.999 | 78.4485 | 5.6362 | 47654.6769 | 2834.8783 | 16300 | 16550 | 18937.6047 | 0.62594 | 84.7837 | 1.8014 | 128107.4013 | 2225.6365 | 18810 | 19040 | 19379.7554 | 1.1462 | 80.5138 | 3.1274 | 22403.9077 | 726.4805 | 19260 | 19490
14 | 16517.5524 | 2.4495 | 94.4948 | 6.8205 | 53519.4471 | 3217.9639 | 16380 | 16650 | 19273.5405 | 0.56837 | 94.5535 | 1.617 | 133993.7867 | 1881.0196 | 19140 | 19390 | 19759.0391 | 1.3088 | 103.7844 | 3.7134 | 25862.6419 | 760.4376 | 19630 | 19880
15 | 17202.7165 | 1.8111 | 81.2758 | 5.1817 | 48227.2407 | 2531.0705 | 17070 | 17320 | 20046.9368 | 0.49121 | 89.0293 | 1.3987 | 112346.5798 | 1448.2585 | 19920 | 20170 | 20545.6569 | 1.7143 | 97.8576 | 4.767 | 20784.1833 | 839.2606 | 20410 | 20660
16 | 17498.5931 | 1.6162 | 72.1153 | 4.5718 | 76537.6149 | 3999.4644 | 17370 | 17620 | 20382.946 | 0.59652 | 90.7516 | 1.7033 | 143863.565 | 2212.7362 | 20250 | 20500 | 20893.4791 | 1.3406 | 88.4547 | 3.7118 | 25663.1703 | 893.8959 | 20780 | 21010
17 | 16849.1027 | 1.6857 | 73.4289 | 4.7601 | 77834.5017 | 4162.5426 | 16720 | 16970 | 19675.3548 | 0.53713 | 91.8178 | 1.545 | 172606.4319 | 2374.8221 | 19540 | 19790 | 20168.0118 | 1.526 | 95.1376 | 4.2637 | 30234.8921 | 1121.5411 | 20040 | 20290
18 | 17402.4296 | 1.5238 | 88.5557 | 4.3108 | 72629.8808 | 2917.0919 | 17270 | 17520 | 20621.9552 | 0.60509 | 101.9736 | 1.7359 | 160149.6579 | 2231.2485 | 20490 | 20740 | 21173.3704 | 1.2111 | 108.3224 | 3.3847 | 28940.2738 | 748.2481 | 21040 | 21290
20 | 16178.788 | 2.0008 | 75.8739 | 5.5947 | 77362.2137 | 4734.0719 | 16050 | 16300 | 18820.0428 | 0.65361 | 91.5015 | 1.8734 | 167213.0625 | 2802.9969 | 18690 | 18940 | 19294.5318 | 1.0919 | 96.9649 | 3.0862 | 30827.3502 | 808.7635 | 19180 | 19410
21 | 16134.688 | 2.117 | 86.9057 | 5.8653 | 68853.6275 | 3872.4017 | 15990 | 16260 | 19052.7729 | 0.50722 | 96.9437 | 1.4411 | 154793.7274 | 1889.1212 | 18920 | 19170 | 19565.2678 | 1.1363 | 102.789 | 3.1998 | 27985.9815 | 718.5005 | 19440 | 19690
22 | 16356.9923 | 2.4482 | 77.3885 | 6.8616 | 45985.5979 | 3392.1833 | 16230 | 16480 | 18912.1478 | 0.72897 | 85.5221 | 2.0776 | 127037.6953 | 2531.3483 | 18790 | 19020 | 19370.9299 | 1.4978 | 89.1844 | 4.0849 | 24045.297 | 918.8393 | 19250 | 19480
23 | 16306.9894 | 2.4142 | 75.4105 | 6.77 | 45401.664 | 3380.0719 | 16180 | 16430 | 18907.0649 | 0.36838 | 86.5661 | 1.0521 | 131169.8402 | 1306.615 | 18790 | 19020 | 19370.8202 | 1.3441 | 89.4982 | 3.7607 | 24304.6395 | 844.6082 | 19250 | 19480
24 | 16889.0284 | 4.7882 | 152.5303 | 12.4467 | 82077.5963 | 5687.8078 | 16710 | 17040 | 19637.451 | 0.71539 | 95.0685 | 2.0312 | 114143.2814 | 2003.13 | 19510 | 19760 | 20123.1305 | 1.5221 | 107.947 | 4.2424 | 24478.3811 | 796.859 | 19990 | 20240
25 | 16566.9791 | 2.0953 | 71.8091 | 5.8652 | 62427.007 | 4226.8671 | 16440 | 16690 | 19226.2853 | 0.58497 | 88.5947 | 1.6559 | 160460.4794 | 2465.7388 | 19100 | 19350 | 19697.6221 | 1.1636 | 87.9539 | 3.2222 | 29158.0733 | 886.3469 | 19580 | 19810
26 | 16334.6975 | 2.2074 | 65.535 | 6.1706 | 37483.0642 | 2925.4122 | 16210 | 16460 | 18852.4656 | 0.56012 | 82.5599 | 1.6079 | 117790.2217 | 1877.113 | 18730 | 18960 | 19301.8482 | 1.0014 | 83.6252 | 2.8252 | 22671.5524 | 631.6117 | 19180 | 19410
27 | 16930.1925 | 2.2909 | 77.7202 | 6.356 | 57831.7238 | 3939.4792 | 16790 | 17060 | 19635.0475 | 0.5403 | 91.0656 | 1.5431 | 151967.2327 | 2110.4759 | 19510 | 19760 | 20115.5822 | 1.3076 | 86.6066 | 3.5625 | 26766.9253 | 918.8361 | 20000 | 20230
28 | 16141.8141 | 2.4396 | 72.6488 | 6.8231 | 42291.3762 | 3302.2883 | 16020 | 16270 | 18671.0497 | 0.55876 | 88.8792 | 1.5913 | 125727.3835 | 1847.1641 | 18540 | 18790 | 19128.7456 | 1.6793 | 94.6389 | 4.6271 | 23931.5999 | 971.0667 | 19010 | 19240
29 | 16877.4543 | 2.9026 | 89.3665 | 8.103 | 54893.9898 | 4157.7958 | 16740 | 17010 | 19632.4977 | 0.59079 | 91.6599 | 1.6846 | 146455.8675 | 2207.5178 | 19500 | 19750 | 20114.8875 | 1.3011 | 95.9552 | 3.6177 | 26110.3345 | 815.0226 | 19990 | 20220
30 | 17064.3224 | 2.4181 | 80.7843 | 6.7173 | 60261.4839 | 4175.8849 | 16930 | 17200 | 19732.8515 | 0.85537 | 95.5064 | 2.4273 | 155672.5651 | 3251.5442 | 19600 | 19850 | 20210.2814 | 1.4278 | 100.9846 | 4.0146 | 29404.8708 | 965.9318 | 20080 | 20330