## B
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 21515.1615 | 8.533 | 855.3652 | 25.0229 | 44445.8396 | 1060.9238 | 20800 | 22190
2 | 22164.4106 | 9.0463 | 823.6154 | 26.3145 | 43220.9999 | 1132.3091 | 21580 | 22970
3 | 21965.9283 | 7.3753 | 605.849 | 21.0135 | 38046.0519 | 1088.209 | 21450 | 22420
5 | 21488.3927 | 6.2833 | 554.6531 | 17.832 | 39846.2505 | 1054.8386 | 21010 | 21960
6 | 21050.2559 | 7.9999 | 831.7266 | 23.2751 | 43472.8436 | 994.786 | 20440 | 21790
8 | 21519.0221 | 7.8814 | 627.0727 | 22.7101 | 39562.8535 | 1175.9485 | 21040 | 22070
9 | 22547.2114 | 7.5506 | 762.1672 | 21.9114 | 39726.6378 | 936.5874 | 21980 | 23190
10 | 22881.9369 | 10.3197 | 841.8353 | 29.1828 | 41063.643 | 1177.0305 | 22250 | 23620
11 | 21365.3332 | 8.1305 | 645.9956 | 23.2551 | 39495.4498 | 1170.9937 | 20790 | 21840
12 | 21088.0137 | 7.2871 | 599.9677 | 20.4422 | 40209.2299 | 1131.709 | 20570 | 21600
13 | 22492.9537 | 6.3042 | 586.9795 | 17.9156 | 38235.3474 | 961.2321 | 22020 | 23010
14 | 21123.6697 | 7.5972 | 835.0497 | 22.1074 | 43919.5652 | 950.1458 | 20460 | 21850
15 | 21162.1075 | 7.1744 | 558.7341 | 20.6399 | 37123.3051 | 1128.9294 | 20740 | 21630
17 | 21623.2643 | 6.0272 | 614.8167 | 17.0197 | 40154.1951 | 917.6404 | 21020 | 22130
18 | 20924.0513 | 8.7617 | 739.7224 | 25.4042 | 41640.2689 | 1171.2332 | 20400 | 21610
19 | 21267.6898 | 8.3089 | 786.2416 | 24.0024 | 41983.0686 | 1049.6221 | 20580 | 21910
20 | 21446.3095 | 8.4195 | 621.71 | 23.8332 | 39839.5181 | 1259.9993 | 20940 | 22030
21 | 22345.0796 | 7.7419 | 565.5794 | 22.0369 | 38090.8819 | 1221.3487 | 21870 | 22840
23 | 21112.5212 | 7.7469 | 685.9333 | 22.9966 | 43364.326 | 1183.3783 | 20590 | 21660
25 | 21478.4578 | 8.1973 | 766.6603 | 23.8145 | 45385.6626 | 1153.2974 | 20840 | 22090
26 | 21822.9022 | 8.7232 | 726.7215 | 24.7288 | 43720.9644 | 1230.2128 | 21290 | 22440
27 | 22111.0486 | 9.2045 | 921.3715 | 27.6555 | 46872.2348 | 1142.093 | 21490 | 22980
28 | 20702.3475 | 5.9746 | 545.3189 | 16.9702 | 41902.9877 | 1075.5554 | 20260 | 21170
29 | 20954.5537 | 6.2343 | 572.2538 | 17.6907 | 42130.3166 | 1073.6977 | 20460 | 21430

## C
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
11 | 20883.9434 | 7.0847 | 687.5984 | 20.3929 | 40956.6629 | 997.4002 | 20330 | 21460
14 | 21358.4132 | 8.7409 | 751.9381 | 26.0531 | 38544.9378 | 1085.7935 | 20820 | 21950
16 | 21619.8357 | 5.645 | 514.336 | 16.2317 | 38013.8843 | 985.312 | 21190 | 22040
18 | 23037.6876 | 6.7551 | 614.0939 | 19.3581 | 37191.8746 | 965.3352 | 22570 | 23600
20 | 21329.2893 | 10.5553 | 879.9141 | 31.9077 | 42147.9051 | 1243.3892 | 20740 | 22030
21 | 20793.0002 | 5.8424 | 689.9187 | 16.7364 | 43183.855 | 859.2205 | 20180 | 21430
22 | 21599.9314 | 9.3878 | 800.4014 | 28.1537 | 43236.5466 | 1235.3951 | 21020 | 22210
23 | 21675.7952 | 6.7963 | 625.9331 | 19.5617 | 41075.7884 | 1053.3806 | 21150 | 22160
24 | 22700.7644 | 7.3227 | 741.5595 | 21.0475 | 42562.9322 | 990.7182 | 22070 | 23320
25 | 21862.2087 | 8.5633 | 873.4875 | 25.1394 | 47135.6459 | 1107.3554 | 21190 | 22540
26 | 21465.5887 | 6.2441 | 626.1485 | 18.0745 | 41978.8393 | 992.5454 | 20980 | 22030
27 | 20715.5941 | 8.7391 | 825.3344 | 26.0115 | 48537.587 | 1248.8379 | 20180 | 21450
28 | 21149.6395 | 5.9654 | 506.4568 | 16.9559 | 38639.3805 | 1067.3279 | 20740 | 21550
29 | 21541.7524 | 7.02 | 686.1521 | 20.1269 | 43046.6452 | 1036.7368 | 20990 | 22180
30 | 22078.9077 | 8.876 | 944.5322 | 25.9254 | 44983.2802 | 1007.4575 | 21190 | 22820
31 | 21549.155 | 7.5057 | 571.2475 | 21.1379 | 40976.8753 | 1252.4455 | 21080 | 22030

## D
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 22099.1925 | 7.0261 | 589.9014 | 20.3581 | 39956.523 | 1130.1773 | 21640 | 22590
1 | 20729.8881 | 7.4161 | 800.7785 | 21.7871 | 44888.9119 | 994.4143 | 20050 | 21400
7 | 21102.6279 | 9.0213 | 956.3296 | 26.8199 | 47390.3219 | 1079.9695 | 20360 | 22030
9 | 21625.56 | 7.3111 | 648.8445 | 21.0371 | 41181.0312 | 1096.9394 | 21130 | 22160
10 | 20838.8599 | 7.5898 | 671.8096 | 22.1969 | 39880.4156 | 1077.0459 | 20370 | 21480
11 | 22008.8426 | 7.183 | 622.5867 | 20.7673 | 37551.7417 | 1027.1513 | 21540 | 22550
13 | 20640.6453 | 5.979 | 546.4064 | 17.4582 | 36882.6419 | 964.5998 | 20240 | 21090
14 | 21515.1265 | 8.5146 | 701.7681 | 24.2687 | 40043.3703 | 1141.6394 | 20960 | 22110
15 | 22020.5663 | 9.2734 | 840.2924 | 27.555 | 40990.004 | 1094.1503 | 21420 | 22750
16 | 22262.1981 | 9.9081 | 798.8206 | 28.6263 | 39074.9119 | 1151.0409 | 21700 | 22970
17 | 22053.8824 | 7.3427 | 655.8942 | 20.7038 | 38329.3518 | 999.6935 | 21540 | 22630
18 | 23218.0617 | 7.815 | 700.4541 | 22.1711 | 36735.3154 | 959.9482 | 22670 | 23820
20 | 21090.4249 | 6.9871 | 640.7074 | 20.2972 | 38958.8579 | 1010.6273 | 20580 | 21630
21 | 21438.8168 | 9.3846 | 817.8531 | 27.046 | 40648.3527 | 1102.9993 | 20780 | 22150
22 | 20461.1515 | 6.3435 | 608.1238 | 18.1369 | 41011.9686 | 1006.4548 | 19970 | 20980
23 | 20618.4681 | 7.5425 | 684.3866 | 21.8432 | 41171.9378 | 1077.7953 | 20110 | 21200
25 | 20912.0053 | 7.7639 | 704.823 | 22.859 | 42195.8867 | 1116.8423 | 20390 | 21520
26 | 20394.1933 | 8.705 | 596.9612 | 26.0878 | 37039.2026 | 1318.7357 | 19970 | 20820
27 | 22458.1488 | 6.3296 | 586.1146 | 18.0566 | 38557.0881 | 978.0214 | 21920 | 22930
28 | 21121.7186 | 6.0921 | 512.6137 | 16.9504 | 36906.3296 | 1012.6476 | 20660 | 21550
29 | 21448.7252 | 9.1468 | 858.978 | 27.0933 | 42224.8379 | 1084.2187 | 20790 | 22180
30 | 21249.7622 | 8.1604 | 672.7519 | 23.1176 | 41378.1431 | 1173.4742 | 20660 | 21770