## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 21587.9016 | 6.4611 | 863.1103 | 14.8688 | 46548.4465 | 746.0032 | 20846.1981 | 22334.791
2 | 22225.9427 | 6.1683 | 807.9724 | 14.3869 | 43670.0927 | 712.2547 | 21532.6851 | 22917.8825
3 | 21992.409 | 5.3321 | 667.6146 | 12.5053 | 41612.7942 | 711.4834 | 21415.3877 | 22565.4798
5 | 21556.13 | 5.7484 | 613.7213 | 14.2467 | 42191.7984 | 842.3441 | 21041.1106 | 22060.6669
6 | 21128.7662 | 6.3097 | 845.3811 | 14.7669 | 45639.6466 | 727.1296 | 20403.1127 | 21847.9547
8 | 21657.1825 | 5.7366 | 697.0472 | 13.8279 | 41726.8315 | 733.5424 | 21065.9075 | 22249.3183
9 | 22622.9658 | 6.7832 | 833.1333 | 16.1345 | 42191.2381 | 733.1042 | 21916.6306 | 23329.5117
10 | 22970.3013 | 8.4905 | 913.2663 | 20.8645 | 42957.471 | 850.0892 | 22212.4703 | 23726.4418
11 | 21415.6708 | 7.363 | 745.8077 | 18.7629 | 42210.4251 | 887.6549 | 20802.7936 | 22029.7454
12 | 21137.1612 | 4.5924 | 702.5574 | 10.8593 | 45353.8848 | 633.8067 | 20534.8305 | 21738.8752
13 | 22485.4773 | 5.4259 | 618.7642 | 12.9943 | 40436.7621 | 753.3228 | 21961.4611 | 23006.1006
14 | 21164.9226 | 7.2003 | 793.0989 | 17.4839 | 45295.7454 | 876.5807 | 20499.9355 | 21825.4534
15 | 21198.0667 | 6.8471 | 718.7417 | 17.2915 | 43769.2329 | 888.3891 | 20603.4756 | 21787.2527
17 | 21785.5288 | 5.2774 | 694.4407 | 12.3899 | 44243.0056 | 716.7752 | 21198.0817 | 22374.7603
18 | 21030.3625 | 6.0264 | 797.588 | 14.1541 | 45721.7681 | 735.8808 | 20352.6014 | 21704.1386
19 | 21363.552 | 6.1887 | 749.3307 | 14.8851 | 43073.5488 | 760.0963 | 20726.9066 | 21997.2094
20 | 21494.4571 | 5.8646 | 665.4069 | 14.2431 | 42931.9734 | 807.5628 | 20930.1489 | 22056.4524
21 | 22269.2309 | 6.5541 | 641.2375 | 15.8268 | 40238.8187 | 871.2909 | 21734.3029 | 22805.0335
23 | 21113.2435 | 6.6952 | 754.2256 | 16.5537 | 44155.7772 | 834.0331 | 20495.0592 | 21742.9302
25 | 21587.9807 | 6.6178 | 800.7631 | 15.8897 | 45634.3182 | 804.8351 | 20912.9938 | 22264.5563
26 | 21857.017 | 6.1859 | 740.3168 | 14.8234 | 43621.6371 | 779.1314 | 21229.793 | 22484.2698
27 | 22261.5825 | 6.8241 | 884.3573 | 16.4159 | 45324.9051 | 747.6651 | 21515.1271 | 23018.6263
28 | 20774.0004 | 5.9292 | 604.2113 | 14.6679 | 42855.8107 | 896.7598 | 20273.5413 | 21280.7923
29 | 21017.3081 | 5.607 | 578.9932 | 13.7351 | 41796.5392 | 864.7145 | 20528.9646 | 21501.3945

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
11 | 20925.9344 | 6.0746 | 725.1356 | 14.5326 | 40326.5933 | 721.5712 | 20311.1857 | 21541.7765
14 | 21350.9516 | 8.4554 | 866.2724 | 21.6291 | 40767.0498 | 843.735 | 20663.8429 | 22058.153
16 | 21675.7382 | 6.0577 | 553.3715 | 15.318 | 38333.9874 | 895.6689 | 21211.0676 | 22136.5921
18 | 23170.4675 | 6.2285 | 696.0159 | 15.1972 | 38261.3912 | 731.0759 | 22580.1832 | 23762.6448
20 | 21235.9114 | 8.0317 | 929.3372 | 19.5006 | 42052.9444 | 773.3864 | 20462.7007 | 22004.7429
21 | 20760.1052 | 5.2936 | 680.5896 | 12.4886 | 41105.1764 | 681.5404 | 20181.615 | 21338.9376
22 | 21680.0123 | 6.8662 | 871.0819 | 16.7983 | 44175.5604 | 742.1283 | 20954.0977 | 22403.333
23 | 21745.9214 | 5.456 | 692.7751 | 13.4107 | 42925.9166 | 721.3066 | 21164.8705 | 22324.7408
24 | 22801.9388 | 6.0222 | 761.0969 | 14.4544 | 44146.8803 | 746.2312 | 22155.6408 | 23444.4871
25 | 21898.9797 | 7.2401 | 863.4014 | 17.4941 | 47352.6769 | 845.5371 | 21177.1617 | 22613.7064
26 | 21454.1826 | 5.913 | 693.7616 | 14.257 | 43342.2201 | 789.9622 | 20862.8569 | 22046.3078
27 | 20760.8686 | 5.989 | 823.3067 | 14.366 | 48696.0778 | 756.1388 | 20062.7317 | 21452.1614
28 | 21120.1108 | 5.4046 | 669.2859 | 13.174 | 43856.4669 | 753.9545 | 20563.7759 | 21681.8892
29 | 21620.5977 | 6.0398 | 725.5692 | 14.7763 | 44765.7005 | 794.2798 | 21011.2749 | 22226.962
30 | 22137.7799 | 6.2463 | 905.1964 | 14.419 | 43521.8861 | 641.7495 | 21367.7413 | 22911.4472
31 | 21583.6702 | 5.0921 | 604.5349 | 12.387 | 41930.891 | 754.0882 | 21072.1901 | 22096.4716

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 22174.547 | 5.3577 | 613.0883 | 13.049 | 41853.022 | 782.0104 | 21655.8426 | 22699.9154
1 | 20777.7463 | 6.508 | 810.6836 | 14.6014 | 45621.4974 | 787.8493 | 20050.7292 | 21497.5475
7 | 21150.6363 | 7.9007 | 865.7345 | 17.6667 | 45327.7829 | 884.5066 | 20384.4885 | 21901.0301
9 | 21706.1529 | 6.7271 | 699.8204 | 16.8105 | 42725.2254 | 875.7401 | 21125.9413 | 22286.4477
10 | 20860.417 | 5.2212 | 721.7398 | 11.9993 | 45161.9369 | 698.8641 | 20239.477 | 21481.0194
11 | 22068.2632 | 6.2994 | 679.7983 | 15.2541 | 42358.2925 | 838.5468 | 21494.6685 | 22640.8798
13 | 20752.3213 | 5.7329 | 666.1311 | 13.9247 | 42484.8007 | 779.9919 | 20194.3951 | 21314.375
14 | 21576.7159 | 7.0731 | 742.4439 | 17.5231 | 41975.7237 | 851.3787 | 20966.3568 | 22190.0956
15 | 22073.3293 | 7.909 | 842.4702 | 19.0875 | 44699.7045 | 888.1617 | 21380.1299 | 22776.9089
16 | 22302.4725 | 7.8728 | 865.2086 | 19.4845 | 45249.9233 | 878.1291 | 21588.0817 | 23021.9054
17 | 22121.9808 | 6.1621 | 751.2044 | 15.1715 | 42009.1855 | 734.5552 | 21495.4057 | 22743.5702
18 | 23389.9991 | 7.5872 | 834.084 | 17.6414 | 41800.3936 | 812.4682 | 22677.6386 | 24101.3669
20 | 21178.5908 | 4.9297 | 661.8332 | 11.8156 | 43318.1863 | 690.1584 | 20610.6484 | 21744.5685
21 | 21523.6275 | 6.7098 | 894.2023 | 15.0479 | 45434.435 | 728.2972 | 20742.6371 | 22296.3811
22 | 20528.757 | 5.0927 | 644.1632 | 12.2782 | 43408.9491 | 730.8812 | 19987.1534 | 21065.8483
23 | 20704.0519 | 6.1542 | 738.4922 | 14.9463 | 45187.0303 | 803.3752 | 20084.3665 | 21324.0667
25 | 20993.6414 | 6.6676 | 764.553 | 16.0464 | 45768.5075 | 851.8331 | 20349.4675 | 21638.7645
26 | 20444.8634 | 5.9932 | 638.8648 | 15.3123 | 40742.4874 | 813.6717 | 19922.9258 | 20963.3922
27 | 22558.8672 | 6.1997 | 632.829 | 15.1918 | 40961.3384 | 857.2018 | 22022.8897 | 23095.4534
28 | 21218.7875 | 6.5318 | 594.3711 | 15.9636 | 40331.9757 | 946.8578 | 20718.9802 | 21726.2061
29 | 21400.195 | 7.4703 | 856.9147 | 17.1824 | 43569.7108 | 809.4875 | 20660.7955 | 22137.0095
30 | 21208.0726 | 5.3521 | 719.5843 | 12.6375 | 44080.4522 | 699.3193 | 20593.7605 | 21817.0617