## B
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 17017.915 | 0.66721 | 68.6914 | 1.5792 | 63469.9083 | 1175.3261 | 16955.2156 | 17050.2963 | 19689.8089 | 0.39422 | 85.3227 | 0.94667 | 172494.5738 | 1533.9097 | 19649.487 | 19764.6559 | 20163.5366 | 1.7835 | 88.2064 | 4.18 | 31377.875 | 1219.1229 | 20086.1658 | 20202.1037
2 | 16823.1649 | 1.1754 | 79.6355 | 2.597 | 65293.0225 | 1858.1232 | 16753.6974 | 16858.6932 | 19747.4514 | 0.78252 | 93.8146 | 1.6673 | 167664.7749 | 2562.7899 | 19700.5981 | 19832.2598 | 20262.0686 | 1.3026 | 94.8547 | 2.8054 | 30475.4217 | 772.8257 | 20176.5864 | 20303.0767
3 | 16938.7852 | 1.059 | 71.1217 | 2.539 | 61096.1351 | 1757.7987 | 16872.7046 | 16973.3483 | 19778.3378 | 0.52809 | 87.7631 | 1.263 | 167651.0131 | 1947.4473 | 19734.1695 | 19858.9743 | 20276.0227 | 1.7495 | 92.3217 | 3.91 | 31300.2068 | 1128.0694 | 20191.3502 | 20317.4635
5 | 17298.5557 | 0.93926 | 65.1794 | 2.1469 | 58385.4414 | 1572.0346 | 17236.5657 | 17332.5739 | 19722.1248 | 0.56667 | 81.2124 | 1.2591 | 171612.483 | 2242.0851 | 19682.4137 | 19795.1268 | 20155.9576 | 1.8266 | 86.9656 | 3.9264 | 31349.3357 | 1214.3439 | 20078.8119 | 20194.9112
6 | 16458.2169 | 2.1934 | 88.8478 | 4.6401 | 59107.9775 | 2701.1123 | 16377.3294 | 16496.3661 | 19191.8167 | 0.55132 | 84.1722 | 1.3605 | 134702.4135 | 1720.8677 | 19149.9463 | 19267.5997 | 19671.3936 | 1.7213 | 85.3959 | 4.1562 | 24793.7277 | 966.8673 | 19594.6559 | 19711.8591
7 | 16136.8557 | 2.9402 | 110.1292 | 6.6609 | 62329.5587 | 3143.391 | 16036.6582 | 16189.6561 | 18819.1862 | 0.71122 | 90.4254 | 1.5366 | 136183.2277 | 1958.1859 | 18773.8169 | 18900.0134 | 19294.9992 | 2.0398 | 109.7446 | 4.5817 | 28804.4879 | 1007.8846 | 19198.8087 | 19342.1991
8 | 16612.6982 | 0.98538 | 74.8715 | 2.0893 | 44940.5914 | 1096.5834 | 16544.7836 | 16645.3647 | 19400.3434 | 0.70252 | 86.593 | 1.7268 | 139269.7803 | 2204.9777 | 19359.9157 | 19476.4801 | 19887.0506 | 1.1458 | 80.8943 | 2.6188 | 23544.1487 | 632.1152 | 19810.1935 | 19927.8644
9 | 16825.1669 | 0.56876 | 86.5089 | 1.2352 | 46135.9798 | 560.2343 | 16748.0604 | 16864.8933 | 20014.7237 | 0.82781 | 102.1412 | 1.9011 | 140590.6849 | 2153.0809 | 19968.272 | 20104.621 | 20567.1416 | 2.0188 | 100.4007 | 4.6595 | 25188.1894 | 963.0691 | 20476.4316 | 20615.5763
10 | 17208.2805 | 1.116 | 82.1167 | 2.5284 | 73911.5772 | 1908.6263 | 17136.0186 | 17244.6654 | 20260.1255 | 0.51857 | 92.4523 | 1.1621 | 173534.6132 | 1813.9934 | 20213.3327 | 20343.2233 | 20787.1123 | 1.5138 | 97.6188 | 3.3815 | 33323.905 | 960.9848 | 20697.4502 | 20834.4478
11 | 16894.1812 | 1.3611 | 69.7721 | 3.1594 | 43509.9443 | 1651.1291 | 16830.8283 | 16929.6193 | 19504.4564 | 1.0054 | 84.9706 | 2.1348 | 135903.1353 | 2926.3263 | 19462.3715 | 19580.876 | 19967.964 | 1.4068 | 82.5186 | 3.2049 | 24597.0034 | 799.1019 | 19891.8749 | 20005.5685
12 | 16653.8662 | 0.82155 | 81.6503 | 1.7803 | 80748.3602 | 1485.2745 | 16578.8505 | 16697.2642 | 19139.0202 | 0.39279 | 92.1722 | 0.85998 | 183233.5865 | 1440.3304 | 19092.5147 | 19223.0641 | 19582.4759 | 1.5094 | 106.3578 | 3.4558 | 36032.2826 | 960.1562 | 19486.4373 | 19631.611
13 | 16829.2974 | 0.88611 | 85.3121 | 2.2321 | 79333.6457 | 1631.04 | 16751.9802 | 16870.2657 | 19979.9995 | 0.5891 | 99.1718 | 1.3581 | 176834.7605 | 2008.0293 | 19930.2537 | 20068.0812 | 20532.5319 | 1.7822 | 112.1586 | 3.8341 | 34911.2355 | 1052.4594 | 20432.5005 | 20579.2491
14 | 16810.3333 | 0.42306 | 78.549 | 0.96644 | 84915.0107 | 859.7231 | 16738.7408 | 16850.8117 | 19454.2881 | 0.38434 | 93.2037 | 0.94282 | 180681.1502 | 1452.9566 | 19408.6622 | 19537.4496 | 19925.247 | 1.9275 | 100.3857 | 4.6454 | 34528.5562 | 1279.9976 | 19834.0162 | 19971.5718
15 | 16657.4341 | 0.96854 | 91.1349 | 2.0667 | 89960.1112 | 1783.7883 | 16576.1304 | 16697.9281 | 19295.9048 | 0.97014 | 95.2172 | 2.1516 | 182443.934 | 3441.9648 | 19246.7939 | 19382.3335 | 19768.5945 | 2.5774 | 114.4197 | 5.4813 | 35779.6717 | 1501.0359 | 19667.4902 | 19814.486
17 | 16949.9755 | 0.57168 | 72.6286 | 1.32 | 48165.0091 | 722.5343 | 16884.6301 | 16983.5735 | 19628.388 | 0.39083 | 84.5194 | 0.905 | 137265.9179 | 1200.5608 | 19585.9032 | 19705.1381 | 20096.6847 | 0.88146 | 78.4946 | 1.9888 | 23229.2022 | 488.8618 | 20022.3789 | 20138.4506
18 | 16596.7813 | 2.1627 | 72.7363 | 4.7348 | 51036.1559 | 2949.3926 | 16530.6648 | 16629.6722 | 19294.3196 | 1.2356 | 85.6173 | 2.6039 | 137416.314 | 3621.6528 | 19250.5879 | 19371.2453 | 19777.2949 | 2.9882 | 103.2111 | 6.0188 | 28892.7054 | 1681.6329 | 19691.3684 | 19809.2955
19 | 16559.9913 | 1.0047 | 74.0783 | 2.3611 | 43877.8041 | 1147.7187 | 16491.7237 | 16596.0681 | 19252.5039 | 0.76182 | 85.8477 | 1.768 | 138878.4266 | 2390.3224 | 19210.367 | 19329.459 | 19726.7952 | 2.0151 | 95.8222 | 4.5315 | 25562.9145 | 999.4121 | 19639.5265 | 19770.0963
20 | 16537.2204 | 0.88947 | 80.0566 | 2.0149 | 52428.1561 | 1097.3509 | 16464.034 | 16577.3007 | 19263.8237 | 0.9122 | 92.3602 | 2.1753 | 139276.5673 | 2638.059 | 19218.1057 | 19345.8275 | 19743.8384 | 1.5751 | 99.4219 | 3.7884 | 25492.2419 | 775.3743 | 19650.991 | 19794.2347
21 | 16680.7201 | 0.64526 | 81.5796 | 1.5199 | 50455.9117 | 761.2362 | 16607.4538 | 16720.3974 | 19605.1167 | 0.65906 | 90.3642 | 1.5834 | 138174.7665 | 1943.6404 | 19558.4966 | 19687.6551 | 20114.3605 | 2.6631 | 89.7466 | 6.1796 | 24813.7179 | 1406.9443 | 20034.3217 | 20152.9616
22 | 16838.4388 | 1.2326 | 80.4065 | 2.7535 | 109084.8339 | 3140.2444 | 16764.4497 | 16875.837 | 19744.7409 | 0.41747 | 96.7105 | 0.93881 | 195856.1743 | 1574.2607 | 19697.2907 | 19831.6765 | 20258.6531 | 2.3332 | 105.6837 | 5.3312 | 37108.0548 | 1562.5002 | 20165.8848 | 20302.0575
23 | 16372.6326 | 0.97101 | 77.9107 | 2.1704 | 104773.561 | 2507.9655 | 16303.0525 | 16407.9212 | 19200.5008 | 0.78138 | 92.5484 | 1.7429 | 188242.0551 | 2949.1813 | 19155.6562 | 19282.4586 | 19696.9464 | 2.1615 | 103.8502 | 5.1431 | 34723.6657 | 1399.6491 | 19604.6244 | 19742.6103
25 | 16950.6031 | 0.59023 | 74.307 | 1.3575 | 105913.113 | 1608.028 | 16884.6807 | 16983.3344 | 19808.8202 | 0.6213 | 89.854 | 1.5111 | 187700.6411 | 2535.971 | 19764.2923 | 19887.6407 | 20307.9058 | 0.92628 | 96.5584 | 2.2399 | 33689.6952 | 627.6955 | 20221.5258 | 20350.9585
26 | 16683.4454 | 1.2196 | 75.467 | 2.6157 | 98126.8285 | 2978.6168 | 16616.2686 | 16716.3054 | 19481.3818 | 0.50606 | 89.5045 | 1.14 | 187051.6927 | 1969.9741 | 19437.2299 | 19561.6575 | 19973.9945 | 1.0446 | 94.4043 | 2.1878 | 34565.2244 | 697.9456 | 19889.5939 | 20016.8229
27 | 16825.9698 | 0.80871 | 88.318 | 1.7469 | 98383.5385 | 1668.346 | 16748.385 | 16865.321 | 19823.4268 | 0.54786 | 97.9036 | 1.2067 | 184280.6716 | 1907.6889 | 19774.7016 | 19911.2789 | 20344.633 | 2.0023 | 111.7819 | 4.5987 | 34791.6565 | 1187.2183 | 20247.0567 | 20393.3929
28 | 16468.7511 | 0.62762 | 77.0892 | 1.3491 | 97974.3787 | 1463.8406 | 16398.9329 | 16505.6093 | 18935.9436 | 0.66467 | 89.6618 | 1.4945 | 189564.0293 | 2649.9308 | 18890.9955 | 19016.885 | 19381.3853 | 1.3128 | 94.7558 | 2.888 | 35422.6404 | 911.5028 | 19295.8003 | 19424.3221
29 | 16468.1339 | 0.60997 | 67.0246 | 1.2217 | 90954.7566 | 1517.4905 | 16408.357 | 16498.0612 | 19023.933 | 0.46128 | 79.9488 | 1.0711 | 183895.695 | 2018.0796 | 18982.214 | 19096.8384 | 19472.0599 | 1.4058 | 84.0688 | 3.3404 | 33594.2104 | 1074.7554 | 19393.9987 | 19514.2704
31 | 16498.7838 | 1.4134 | 86.1782 | 3.2492 | 99902.5722 | 3077.1214 | 16417.1315 | 16541.6121 | 19228.9689 | 0.43742 | 90.8381 | 0.94896 | 188024.1321 | 1663.4196 | 19182.0633 | 19312.4828 | 19710.1049 | 1.2061 | 106.4048 | 2.6614 | 36910.7383 | 787.8839 | 19614.746 | 19756.281

## C
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16657.2048 | 0.77843 | 80.8172 | 1.7938 | 148053.5624 | 2712.8766 | 16580.3097 | 16698.7159 | 19113.489 | 0.46693 | 88.5458 | 1.0995 | 157272.4969 | 1581.0242 | 19069.1491 | 19193.8734 | 19551.2092 | 2.4302 | 103.9827 | 5.3058 | 32296.2125 | 1411.824 | 19459.6807 | 19596.7628
1 | 16651.6731 | 1.0698 | 83.1653 | 2.5225 | 119642.079 | 2941.4632 | 16574.8973 | 16691.5442 | 19287.0283 | 0.35064 | 93.5593 | 0.80499 | 161669.1842 | 1144.5582 | 19239.5851 | 19372.2555 | 19758.1248 | 1.9949 | 108.6304 | 4.5744 | 33816.3483 | 1195.4386 | 19662.5468 | 19804.6145
4 | 16919.1977 | 0.78744 | 85.9774 | 1.7503 | 140275.4212 | 2388.2046 | 16839.9558 | 16962.3629 | 19672.7546 | 0.44793 | 94.4392 | 1.0737 | 173994.7812 | 1591.5337 | 19625.504 | 19757.5965 | 20152.878 | 1.6945 | 103.177 | 3.9138 | 34410.9986 | 1066.9201 | 20059.8242 | 20202.0998
11 | 15770.87 | 0.84872 | 85.0086 | 2.0395 | 124204.5981 | 2384.9683 | 15694.5101 | 15811.6848 | 18624.8065 | 0.78364 | 100.926 | 1.8217 | 175482.276 | 2584.9586 | 18577.2024 | 18714.742 | 19127.5601 | 0.62417 | 104.5867 | 1.415 | 32557.669 | 366.8991 | 19033.4058 | 19175.3982
12 | 16862.2163 | 0.73886 | 81.0086 | 1.6815 | 127520.2878 | 2179.1925 | 16789.2643 | 16900.2551 | 19486.9348 | 0.55318 | 87.5204 | 1.2723 | 140560.5258 | 1682.2176 | 19442.8055 | 19567.0878 | 19948.3639 | 2.0315 | 90.1704 | 4.9316 | 25756.7123 | 1125.453 | 19863.3655 | 19993.2043
14 | 16687.8979 | 0.81914 | 83.3291 | 1.8733 | 105511.0454 | 1983.5713 | 16613.8853 | 16724.9613 | 19606.8653 | 0.91131 | 92.5985 | 2.1666 | 162016.1131 | 3104.4217 | 19560.4235 | 19689.8928 | 20110.5432 | 1.7345 | 88.2293 | 3.7809 | 28145.9618 | 1014.8383 | 20029.9296 | 20155.5125
16 | 16746.3116 | 0.72273 | 69.2029 | 1.5696 | 114211.8575 | 2269.153 | 16682.8372 | 16779.2802 | 19106.4688 | 0.68083 | 78.1569 | 1.6678 | 169244.7168 | 2864.3522 | 19067.234 | 19177.9466 | 19519.3477 | 1.9448 | 81.749 | 4.2635 | 31113.0235 | 1385.9751 | 19445.0805 | 19557.5951
18 | 16657.3531 | 0.835 | 105.3179 | 2.0438 | 112815.5169 | 1739.4324 | 16562.2103 | 16711.2277 | 19727.6419 | 0.46228 | 114.4092 | 1.0537 | 141194.3204 | 1075.2103 | 19669.8691 | 19831.0734 | 20261.3482 | 1.5038 | 125.5234 | 3.7388 | 27068.6781 | 636.2963 | 20150.1632 | 20320.2597
19 | 16254.5122 | 0.60969 | 86.6644 | 1.3442 | 141626.7208 | 1850.8662 | 16175.3666 | 16294.0045 | 19248.347 | 0.80295 | 100.3398 | 1.825 | 160787.1795 | 2458.134 | 19201.2985 | 19338.2693 | 19770.7928 | 1.7191 | 108.4456 | 4.1401 | 30898.6914 | 941.6062 | 19670.4795 | 19822.6645
20 | 16444.4857 | 0.47072 | 87.604 | 1.0495 | 105537.571 | 1061.5565 | 16367.0784 | 16482.6592 | 19482.3148 | 0.38518 | 95.7228 | 0.92361 | 132324.3245 | 1030.4002 | 19434.4083 | 19568.176 | 20005.9683 | 1.2727 | 96.8202 | 2.8327 | 24813.5256 | 604.3253 | 19918.8443 | 20050.8073
21 | 16473.7291 | 0.5065 | 76.0944 | 1.2097 | 118197.4808 | 1513.7408 | 16405.1433 | 16510.9348 | 19129.9913 | 0.75078 | 88.7543 | 1.8395 | 147352.7622 | 2434.5777 | 19087.2912 | 19208.2448 | 19597.4416 | 1.2577 | 94.4619 | 3.0039 | 27662.3146 | 708.84 | 19512.6159 | 19640.3903
22 | 16724.041 | 1.0285 | 84.6936 | 2.322 | 90413.1935 | 2059.3194 | 16648.3741 | 16765.6741 | 19543.8553 | 0.85884 | 97.5674 | 1.8782 | 166348.9226 | 2696.5258 | 19497.0194 | 19630.4946 | 20041.4128 | 2.6496 | 100.8866 | 6.3236 | 30044.2128 | 1548.6199 | 19952.441 | 20086.2654
23 | 16883.8904 | 0.93769 | 89.2178 | 2.1445 | 110329.6134 | 2201.3204 | 16805.9533 | 16926.6465 | 19593.9432 | 0.55428 | 96.5723 | 1.2383 | 178005.9511 | 1899.0145 | 19546.2592 | 19680.8637 | 20069.3667 | 1.9862 | 100.9614 | 4.3673 | 31487.695 | 1153.3991 | 19977.0354 | 20119.473
24 | 17285.9725 | 1.0229 | 84.1214 | 2.1951 | 114624.5577 | 2555.8198 | 17209.5989 | 17326.0707 | 20226.8431 | 0.40412 | 94.6656 | 0.93346 | 181803.4321 | 1468.4083 | 20179.5856 | 20312.5625 | 20732.5714 | 0.98227 | 103.2176 | 2.4528 | 32240.2094 | 604.5201 | 20640.5225 | 20782.19
25 | 17185.9089 | 0.54355 | 73.8583 | 1.2194 | 112218.2501 | 1535.6699 | 17119.7007 | 17220.1541 | 19959.0027 | 0.38985 | 89.6028 | 0.837 | 166023.6023 | 1320.1264 | 19915.367 | 20040.7399 | 20440.5934 | 1.7366 | 83.7577 | 4.2877 | 27651.1176 | 1120.231 | 20362.2515 | 20482.4169
26 | 16553.154 | 0.65004 | 74.7908 | 1.3871 | 98336.9916 | 1590.6397 | 16485.3793 | 16589.0258 | 19253.1192 | 0.43457 | 91.0068 | 1.0255 | 171098.6346 | 1557.9668 | 19207.7498 | 19334.6691 | 19730.0757 | 1.4208 | 97.7542 | 3.2753 | 31043.6465 | 862.5542 | 19642.0923 | 19776.1782
27 | 16501.9388 | 0.71843 | 64.7471 | 1.7503 | 113089.772 | 2449.7973 | 16444.17 | 16530.8806 | 19028.8032 | 0.83333 | 81.4052 | 1.6961 | 168692.2073 | 3146.6688 | 18990.5875 | 19102.051 | 19477.9282 | 1.3041 | 83.5615 | 2.9637 | 30248.4141 | 901.6538 | 19402.9405 | 19514.8892
28 | 16717.6119 | 0.4109 | 69.3149 | 0.98508 | 101569.6503 | 1158.2632 | 16654.0924 | 16751.0611 | 19212.9052 | 0.54421 | 84.4452 | 1.2665 | 172298.6474 | 2145.5201 | 19171.2541 | 19288.3205 | 19660.6749 | 1.7146 | 94.125 | 3.4669 | 32806.6256 | 1110.5737 | 19578.8415 | 19699.2949
29 | 16821.4487 | 0.56238 | 77.3106 | 1.2938 | 115542.6624 | 1626.9158 | 16752.8823 | 16855.8078 | 19526.4176 | 0.40544 | 89.6351 | 0.93394 | 180859.3414 | 1558.1603 | 19481.8841 | 19608.086 | 20006.944 | 1.62 | 98.6148 | 3.6463 | 33810.895 | 1037.5356 | 19918.2373 | 20052.5356
30 | 17047.2517 | 1.1291 | 91.3616 | 2.4109 | 91725.2722 | 2115.3504 | 16967.1064 | 17087.698 | 20250.7043 | 0.69156 | 104.9913 | 1.6224 | 164572.5016 | 2063.5891 | 20198.6795 | 20344.5044 | 20814.0456 | 2.4302 | 118.4153 | 5.2465 | 31201.7753 | 1183.9405 | 20709.7438 | 20867.037
31 | 16927.1256 | 1.0761 | 68.6035 | 2.2596 | 104768.6756 | 3082.7168 | 16866.7961 | 16957.8207 | 19535.3404 | 0.48908 | 80.4148 | 1.1778 | 172142.6395 | 2027.0888 | 19493.3585 | 19608.7145 | 19991.1531 | 1.3526 | 83.875 | 3.2428 | 31604.1088 | 977.2766 | 19911.8198 | 20034.7091

## D
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 17291.6267 | 0.43678 | 77.5351 | 0.99628 | 85971.0173 | 935.0981 | 17222.1047 | 17327.2303 | 20131.5801 | 0.49476 | 91.1695 | 1.1314 | 172836.0597 | 1761.6018 | 20086.8104 | 20211.746 | 20625.2529 | 3.239 | 102.4068 | 7.1477 | 32504.3546 | 1970.6391 | 20535.0914 | 20669.2728
1 | 16393.5887 | 1.2205 | 67.8596 | 2.9425 | 73055.1653 | 2587.6508 | 16332.5059 | 16423.8591 | 19139.7575 | 0.46752 | 84.6289 | 1.108 | 155288.5137 | 1640.7594 | 19096.8137 | 19217.295 | 19627.2589 | 1.7917 | 90.8049 | 3.8389 | 30653.8622 | 1126.548 | 19545.1875 | 19667.421
5 | 16156.4122 | 1.2884 | 77.8737 | 3.0138 | 98613.3467 | 3106.7542 | 16082.4747 | 16194.1368 | 18752.5149 | 0.4992 | 88.0618 | 1.13 | 174018.1811 | 1841.5281 | 18709.9435 | 18831.0878 | 19216.0436 | 1.6524 | 92.4099 | 4.135 | 31417.5046 | 1103.617 | 19130.5262 | 19260.1563
6 | 16623.0308 | 1.2501 | 82.0117 | 2.4856 | 111441.3194 | 3098.7023 | 16549.2982 | 16657.7035 | 19499.1996 | 0.5108 | 89.0802 | 1.1005 | 167115.9653 | 1749.1654 | 19455.0705 | 19580.8394 | 20002.6876 | 2.0704 | 97.5706 | 4.5858 | 32589.0602 | 1299.01 | 19912.7623 | 20047.802
7 | 16675.4112 | 1.3949 | 76.2263 | 2.8433 | 82564.7669 | 2803.4237 | 16606.6422 | 16709.0751 | 19485.0079 | 0.41238 | 85.5862 | 0.89852 | 155029.9945 | 1379.9288 | 19440.5179 | 19563.0083 | 19976.9385 | 1.1877 | 96.3477 | 2.9546 | 30144.9444 | 734.7749 | 19891.0011 | 20020.1645
8 | 16829.4102 | 0.93903 | 102.2237 | 2.0339 | 112736.001 | 1914.4936 | 16735.6747 | 16878.0967 | 20037.977 | 0.68354 | 108.4465 | 1.5776 | 185980.1324 | 2216.6164 | 19986.0737 | 20134.8524 | 20592.904 | 1.7964 | 120.0367 | 3.9857 | 37436.3877 | 1051.0115 | 20488.0793 | 20644.3115
9 | 16812.7605 | 0.81286 | 74.1564 | 1.7631 | 93396.2068 | 1913.3389 | 16745.4439 | 16847.7775 | 19658.3663 | 0.60493 | 89.6206 | 1.2803 | 168469.4009 | 2068.9749 | 19611.1022 | 19740.5665 | 20157.7899 | 2.7761 | 96.0992 | 6.1887 | 32027.0292 | 1791.9296 | 20074.1988 | 20196.921
10 | 16783.9432 | 0.99158 | 67.1035 | 2.2923 | 42779.443 | 1218.3868 | 16724.2346 | 16813.1569 | 19316.5053 | 0.49912 | 79.9516 | 1.2343 | 124644.226 | 1526.7746 | 19276.96 | 19389.2035 | 19771.4493 | 2.2699 | 92.0626 | 5.0085 | 24144.3119 | 1168.9843 | 19692.2476 | 19807.911
11 | 16892.4924 | 0.56641 | 75.4007 | 1.2324 | 46817.8509 | 661.1442 | 16824.35 | 16928.9474 | 19647.9406 | 0.57383 | 87.5575 | 1.3373 | 133553.4766 | 1666.3085 | 19603.5314 | 19727.8423 | 20133.7209 | 2.8027 | 99.7671 | 6.1762 | 25653.6523 | 1362.408 | 20045.8868 | 20175.8662
13 | 16428.0554 | 0.64475 | 67.7197 | 1.4997 | 44527.9678 | 802.5466 | 16366.0018 | 16462.1611 | 18938.474 | 0.93456 | 79.7294 | 2.0713 | 128339.3545 | 2791.6756 | 18897.821 | 19010.9492 | 19380.5567 | 2.1882 | 85.743 | 4.8603 | 24376.9164 | 1195.4371 | 19303.391 | 19416.8281
14 | 16516.1128 | 0.7031 | 81.2654 | 1.6405 | 50199.0839 | 832.8627 | 16441.9295 | 16555.4121 | 19273.699 | 0.43245 | 93.3084 | 1.0536 | 139511.4793 | 1253.5317 | 19228.8862 | 19356.7192 | 19759.2984 | 2.1147 | 100.9351 | 4.5284 | 26090.0057 | 999.6149 | 19668.6271 | 19805.4333
15 | 17204.0033 | 1.3837 | 80.6277 | 2.9855 | 50802.103 | 1672.574 | 17135.6475 | 17235.5161 | 20048.335 | 0.55364 | 85.134 | 1.2827 | 113292.8446 | 1397.6904 | 20004.7865 | 20126.1776 | 20544.3356 | 1.8088 | 89.0242 | 4.0651 | 20177.1934 | 770.5411 | 20462.5999 | 20587.3134
16 | 17498.0982 | 0.83624 | 69.1236 | 1.7108 | 77289.1797 | 1745.9512 | 17436.494 | 17529.0928 | 20384.0048 | 0.64878 | 86.3672 | 1.3719 | 145354.0976 | 1993.3667 | 20341.2607 | 20461.2355 | 20894.3609 | 2.2765 | 90.8126 | 5.3555 | 27225.1628 | 1317.5033 | 20813.7815 | 20932.8054
17 | 16848.7513 | 0.69194 | 70.4309 | 1.6242 | 78765.4762 | 1473.4062 | 16784.9856 | 16880.8754 | 19676.2078 | 0.78385 | 87.233 | 1.7498 | 173519.2342 | 2913.3426 | 19632.9045 | 19754.8193 | 20168.1785 | 1.5351 | 89.8685 | 3.5321 | 30236.0372 | 969.5936 | 20085.0431 | 20211.2813
18 | 17402.0632 | 0.65565 | 83.1456 | 1.5078 | 72633.5588 | 1077.6561 | 17327.2592 | 17440.9864 | 20622.8246 | 0.57681 | 95.265 | 1.3781 | 159640.8449 | 1860.8556 | 20574.2979 | 20709.4326 | 21173.13 | 1.4246 | 107.0963 | 3.2815 | 30114.6186 | 756.7078 | 21077.0627 | 21221.0353
20 | 16177.817 | 0.37948 | 68.9254 | 0.90422 | 75974.3428 | 803.104 | 16114.0434 | 16211.2555 | 18820.8493 | 0.6932 | 85.7296 | 1.7011 | 166607.2847 | 2620.5749 | 18777.219 | 18898.3831 | 19294.0658 | 2.0425 | 93.3747 | 4.334 | 31364.5059 | 1255.1673 | 19208.5106 | 19337.534
21 | 16134.7921 | 0.86806 | 82.0785 | 1.8681 | 69723.7164 | 1429.4179 | 16061.8071 | 16169.4107 | 19053.5667 | 0.4834 | 95.5375 | 1.1975 | 159339.1081 | 1582.5666 | 19007.1528 | 19138.8763 | 19566.2133 | 1.8922 | 103.677 | 3.9574 | 29747.9319 | 1020.2918 | 19475.1791 | 19609.3798
22 | 16355.7133 | 0.51335 | 66.4777 | 1.1054 | 43163.124 | 622.5575 | 16295.9065 | 16386.4498 | 18913.6126 | 0.70286 | 79.5265 | 1.6123 | 125351.9035 | 2094.4033 | 18871.2542 | 18986.3801 | 19370.4856 | 2.2695 | 92.933 | 5.197 | 25193.2672 | 1164.1173 | 19289.6058 | 19410.0912
23 | 16304.6696 | 0.37342 | 62.9123 | 0.81434 | 41058.3343 | 450.7204 | 16245.2161 | 16339.601 | 18907.9099 | 0.31934 | 83.9814 | 0.72911 | 134411.1275 | 960.1426 | 18866.4167 | 18984.0507 | 19370.8392 | 1.8115 | 86.4677 | 4.4158 | 24493.6265 | 998.3324 | 19292.8231 | 19410.1933
24 | 16880.5772 | 2.1968 | 103.0394 | 5.3761 | 62066.7113 | 2563.2565 | 16784.1152 | 16930.8057 | 19638.0039 | 0.6879 | 91.1021 | 1.4577 | 116289.725 | 1595.0598 | 19590.976 | 19721.6351 | 20121.9995 | 1.4199 | 97.8654 | 3.48 | 23530.1738 | 661.7353 | 20030.8008 | 20170.6435
25 | 16566.1251 | 0.43069 | 64.5237 | 0.8992 | 60402.0221 | 737.7491 | 16506.5536 | 16597.2215 | 19227.5052 | 0.53592 | 85.214 | 1.2314 | 162824.7018 | 1931.7339 | 19183.7226 | 19305.6642 | 19696.7121 | 1.7133 | 87.1634 | 3.689 | 29913.4039 | 1091.2887 | 19618.8026 | 19735.9531
26 | 16334.3019 | 1.4576 | 59.8332 | 3.1999 | 36395.5869 | 1628.8279 | 16278.2341 | 16364.9704 | 18853.1291 | 0.69369 | 77.324 | 1.5305 | 118114.2839 | 1958.8562 | 18814.0786 | 18923.0659 | 19303.069 | 1.288 | 82.6901 | 2.8892 | 23896.7915 | 732.2017 | 19230.1621 | 19337.875
27 | 16929.3671 | 1.1603 | 70.1657 | 2.7271 | 55815.4453 | 1756.5878 | 16862.4576 | 16963.5242 | 19635.4502 | 0.65492 | 89.7077 | 1.4622 | 157233.7477 | 2160.056 | 19592.6862 | 19715.8261 | 20114.9027 | 2.3087 | 90.3574 | 5.3728 | 28119.1721 | 1389.2242 | 20032.7296 | 20155.2222
28 | 16140.5844 | 0.99049 | 62.7508 | 2.4748 | 39476.0106 | 1223.1377 | 16082.2743 | 16172.113 | 18671.8659 | 0.22233 | 84.8313 | 0.5597 | 127162.1694 | 657.9111 | 18628.9504 | 18747.4413 | 19128.9643 | 2.1661 | 94.8855 | 5.1613 | 24686.2773 | 1080.9447 | 19042.2431 | 19172.5711
29 | 16878.0269 | 1.0089 | 80.6417 | 1.9154 | 54421.6459 | 1264.0665 | 16808.0732 | 16909.7206 | 19632.7481 | 0.54976 | 87.8815 | 1.2493 | 148893.9485 | 1743.4781 | 19589.122 | 19711.86 | 20114.0029 | 1.9085 | 93.8455 | 3.9549 | 26550.3983 | 983.7861 | 20029.169 | 20158.5961
30 | 17064.1572 | 1.7796 | 75.0767 | 3.7865 | 59607.4368 | 2641.9978 | 16994.0382 | 17098.7077 | 19733.9808 | 0.52952 | 88.1634 | 1.2314 | 153731.5155 | 1747.973 | 19685.7515 | 19815.3051 | 20208.6262 | 2.1867 | 94.2017 | 5.2465 | 28745.394 | 1291.2424 | 20120.9488 | 20252.9468